ИГЛИНСКИЙ  ВЕСОВОЙ  ЗАВОД

# ВЕСЫ  МОНОРЕЛЬСОВЫЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ

# ВМЭ  8909 «ВИЗА»

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДБЕ 2.791.012 РЭ

Иглино

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия……………………………..2

2. Технические характеристики…………………...3

3. Комплектность…………………………………..4

4. Устройство и принцип работы…………………4

5. Указания мер безопасности…………………….4

6. Рисунок внешнего вида. Подготовка весов

к работе………………….…..5

7. Опробование…………………………………… ..6

8. Порядок работы на весах………………………   7

9. Техническое обслуживание……………………..13

10. Ремонт……………………………………………14

11. Транспортирование и хранение………………..14

12. Утилизация………………………………………14

13. Поверка…………………………………………..15

14. Гарантийные обязательства…………………….15

15. Свидетельство о приемке……………………….16

16. Свидетельство об упаковывании…………….....16

17. Сведения о вводе в эксплуатацию…………..….17

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит основные сведения, необходимые  для обеспечения правильной эксплуатации  весов монорельсовых электронных ВМЭ 8909 «ВИЗА». Работа с весами не требует от персонала специальных технических знаний, за исключением разделов настоящего РЭ.

РЭ является совмещенным с паспортом документом.

Данные весы внесены в Государственный реестр средств измерений под номером  № 26790-04, сертификат  RU. C.28.053.A № 17394.

Весы имеют Санитарно-эпидемиологическое заключение                                                  № 2.БЦ.01.427.П.001022.10.04 о соответствии  правилам ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».

В связи с постоянным совершенствованием конструкции весов, возможны некоторые непринципиальные расхождения между содержанием паспорта и фактическим исполнением весов.

1 НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

1.1 Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909 «ВИЗА» среднего класса точности по ГОСТ 29329 предназначены для статического взвешивания различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях в различных отраслях производства и в торговле.

1.2 Диапазон рабочих температур: от минус 10(С  до плюс 40(С

1.3 Весы выпускаются в  модификациях:  ВМЭ 8909-300, ВМЭ 8909-600,            ВМЭ 8909-300У, ВМЭ 8909-600У, отличающихся пределами взвешивания, ценой поверочного деления.  Профиль монорельса весов уточняется при заказе.  Настоящее РЭ распространяется на все модификации весов.

1.4 Весы имеют возможность связи с ПК через RS 232. Программа связи, представляющая собой Windows-приложение, содержащее сервер СОМ-автоматизации на  CD и протокол обмена поставляются по спецзаказу за отдельную плату.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Пределы взвешивания, цена поверочного деления, число поверочных делений, пределы допускаемой погрешности весов при взвешивании в процессе эксплуатации  соответствуют указанным в таблице 1:

Таблица 1

| Модификация весов | Число повероч. делений (n) | Цена повероч. деления (е),г | НмПВ кг | НПВ кг | Интервал взвешивания кг | Пределы допускаемой погрешности г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВМЭ 8909-300 Всех модифик. | 3000 | 100 | 2 | 300 | От 2 до 50 вкл. Св. 50 до 200 вкл. Св.200 до 300вкл. | ±100 ±200 ±300 |
| ВМЭ 8909-600 Всех модифик. | 3000 | 200 | 4 | 600 | От 4 до 100 вкл. Св. 100 до 400 вкл. Св.400 до 600 вкл. | ±200 ±400 ±600 |

2.2 Класс точности весов  по ГОСТ  29329   -  средний.

2.3 Порог чувствительности весов не менее 1 е.

2.4 Независимость показаний весов при различных положениях груза массой 10%НПВ на монорельсе не превышает значения предела допускаемой погрешности, приведенной в таблице 1.

2.5 Условное обозначение весов, габаритные размеры монорельса и весов, масса весов приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Модификация весов | Длина монорельса, мм | Габаритные размеры, мм* | Масса весов, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ВМЭ 8909-300 | 250 | 360х410х560 | 67 |
| ВМЭ 8909-300У | 1000 | 1000х410х560 | 137 |
| ВМЭ 8909-600 | 250 | 360х410х560 | 67 |
| ВМЭ 8909-600У | 1000 | 1000х410х560 | 137 |

*Приведены размеры и масса весов без учета тензотерминала с профилем пути 12х65мм и несущей двутавровой балкой 20 (габарит по высоте), в дальнейшем они уточняются при заказе на конкретные весы.

2.6 По устойчивости к климатическим воздействиям весы  соответствуют ГОСТ 15150 исполнению УХЛ категории 3.1, т.е. для эксплуатации внутри не регулярно отапливаемых помещений при температуре от - 10(С до + 40(С и относительной влажности воздуха до 98% при + 25(С.

2.7 Электрическое питание весов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В (+22В, -33В) и частотой (50(1) Гц

2.8 Потребляемая мощность, ВА, не более    5.

2.9 Время измерения массы товара с выводом на индикатор, с, не более 5.

2.10 Компенсация массы тары не более  20 % НПВ.

2.11 Вероятность безотказной работы  Р  = 0,85 за 2000 часов.

2.12 Средний срок службы весов, лет, не менее 8.

2.13 Время непрерывной работы, ч, не менее 16.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки весов  соответствует  указанному в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование, тип | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Весы монорельсовые электронные | ВМЭ 8909, в том числе | 1 |  |
| 1.1 Грузоприемное устройство | ДБЕ 6.120.023 | 1 |  |
| 1.2 Прибор весоизмерительный | ДБЕ 5.178.001 | 1 |  |
| 2 Программа связи с ПК |  | 1 | По заказу |
| 3 Подставка | ДБЕ 6.150.024 | 1 | По заказу |
| Руководство по эксплуатации (РЭ) весов | ДБЕ 2.791.012 РЭ | 1 |  |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Весы состоят из следующих основных сборочных единиц:

- грузоприемное устройство (ГПУ);

-    прибор весоизмерительный.

4.2 Принцип работы весов основан на преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза, расположенного на подвеске монорельса, в аналоговый электрический сигнал на выходе датчиков нагрузки с последующей цифровой обработкой сигнала в приборе весоизмерительном  и выдачей результатов на табло индикации.

4.3 ГПУ предназначено для размещения на нем взвешиваемого груза и состоит:

- рама (9), является несущим элементом весов, и закрепляется с помощью плит (1, 4) и шпилек с гайками (5, 6) на неподвижном устойчивом основании (несущая балка опор пути);

- датчики нагрузки (10) служат для преобразования силы тяжести взвешиваемого груза в аналоговый электрический сигнал и закреплен  раме весов (9). Датчик соединен с прибором весоизмерительным кабелем;

-монорельсовый путь (2) является грузоприемным элементом весов, который крепится к датчику нагрузки.

4.5 Прибор весоизмерительный  служит для обработки сигнала датчика нагрузки  (10) и выдачи результатов взвешивания в цифровой форме на индикатор с высотой цифр не менее 15 мм.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Видом опасности при работе с весами является поражающее действие электрического тока напряжением 220В.   Источником опасности  является сетевой шнур и токоведущие  части блока питания прибора весоизмерительного.

5.2.  Запрещается выполнение электросварочных работ вблизи работающих весов,  т. к. возможен выход из строя  электросхем  датчика.

При необходимости электросварочные работы выполнять с использованием нулевого провода и отключением шнура питания из розетки.

5.3. Не допускается попадание  воды внутрь прибора весоизмерительного.

5.4. Не допускается  боковые удары грузом по монорельсу – это может вывести из строя тензодатчик.

5.5. Не допускается захламление территории вокруг весов.

5.6. Токоведущие части весов должны быть изолированы от корпуса, и иметь величину сопротивления изоляции не менее чем 20 МОм.

5.7. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 0,5 Ом.

5.8. Электрическое сопротивление и электрическая прочность изоляции цепей питания соответствуют требованиям ГОСТ 12997.

Рисунок 1 Внешний вид весов

6 ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

Внимание! Сборку производить при полном отключении весов от электросети.

6.1 Установите  весы на рабочем месте на удалении не менее 5 м от источников электрических полей (силовые шкафы, электромоторы, коммутационные установки и пр.);

Крепление весов к несущим конструкциям осуществляется шпильками и гайками

М16 (5, 6) через плиты (1, 4). При этом возможна грубая подгонка расположения весов к существующим путям.

6.2  Закрепите с помощью болтов (12) монорельсовый путь на датчиках весов (10).

6.3 Датчик весов (10) и монорельсовый путь (2) должны располагаться горизонтально. Достигается это вращением гаек М24 (8), одновременно проводится точная подгонка пути весов. По окончании работ все гайки должны быть затянуты и законтрогаены.

6.4 Подсоедините кабель датчика (10) к соединительной коробке (11), соблюдая цветовую маркировку.  Выходной кабель коробки (11) подсоедините к прибору весоизмерительному  .

6.5 Прибор весоизмерительный может быть установлен в любом удобном месте, в пределах длины соединительного кабеля (возможна поставка весов с другой длинной кабеля по предварительному заказу).  Возможна установка прибора весоизмерительного  на специальной трубчатой стойке, поставляемой по заказу.

6.6 При сборке следите за тем, чтобы не касаться руками к контактам разъема.

7 ОПРОБОВАНИЕ

7.1. Перед началом работы на весах необходимо выдержать их при условиях, в которых будет происходить взвешивание не менее 4 часов.

7.2. Перед взвешиванием убедитесь в том, что весы  надежно  заземлены;

- подключите шнур питания к сети;

-прогрейте прибор в течении 10 минут;

-установите на передвижную подвеску монорельса груз, начиная с НмПВ до НПВ без ударов и толчков.

Груз помещайте по возможности  либо в центр, либо равномерно по всей длине пути;

На приборе весоизмерительном автоматически появится значение массы примерно через 5 секунд после установки груза. Далее снимайте груз, убеждаясь, что индикатор фиксирует уменьшение массы.  Весы готовы к  взвешиванию.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ВЕСАХ

8.1 Выполните операции в соответствии с разделом 7.

8.2 Сыпучие грузы взвешивайте обязательно в таре.

8.3 Порядок работы весов совместно с ПК описан в инструкции, поставляемой совместно с программным обеспечением по спецзаказу.

8.4 При длительных перерывах отсоедините шнур питания от сети.

РАБОТА С ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. | Модель | ХК3119-А19 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Класс точности , количество точек дискрктизации N | III, N=3000 |
| 3. | Рабочее напряжение датчика | Постоянное 5 В. |
| 4. | Интерфейс связи | Отсутствует. |
| 5. | Дисплей блока индикации | 6 разрядный цифровой светодиодный дисплей, (высота знака 1,4 см) 6 светодиодов индикации режима |
| 6. | Клавиатура | 6 кнопок |
| 7. | Диапазон рабочих температур прибора индикации | -25оС~+55 оС, влажность <85% при температуре от -30 оС до -10 оС и от +40 оС до +50 оС пределы допустимой погрешности увеличиваются в 2 раза |
| 8. | Диапазон рабочих температур для грузоприемного устройства со встроенным тензорезисторным датчиком | -30оС +40 оС |
| 9 | Источник питания | Переменный ток:187 – 242 В; 49-50 Гц Постоянный ток: встроенный аккумулятор 6 В 4 Ач |
| 10. | Предохранитель | 0,5 А |
| 11 | Габариты блока индикации | 260×190×170мм; |
| 12 | Вес блока индикации | 2,2 Кг |
| 13 | Диапазон входного сигнала | От 2 до 13 мВ. |
| 14 | Скорость обновления | 20-40 раз/сек |

### 2. БЛОК ИНДИКАЦИИ

### Вид спереди

Вид сзади

Коммуникация (опция)

Индикатор может  комплектоваться интерфейсом RS232 и выходным сигналом предупреждения.:

( +V

(   (   (   (    (             ( - V

(    (     (   (

(+IN

+V        -IN  +IN               ( -IN

(Shield

Рисунок 1 Схема разъема коммуникации

Контакт 3- TXD используется для выходного сигнала RS232.

Контакт 5- GND используется для заземления прибора.

Контакт 9-CTRO_O используется для выходного сигнала предупреждения.

Рисунок 2  Схема соединения датчика и индикатора

+V; -V – напряжение питания на датчик

+IN; -IN – входные сигналы с датчика

Shield – заземление (экран кабеля датчика)

- При подключении датчика вы должны отключить электропитание, соединение должно быть надежным.

- После подключения датчика вы должны надежно закрепить 9-контактный соединительный кабель.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИНДИКАТОРА

Функции кнопок клавиатуры:

- [>0<]: Показания дисплея индикатора установятся на ноль, загорится световой индикатор ">0<";

- [T]: переводит весы в режим Тара, а текущее показание веса будет расценено как вес тары, загорится световой индикатор "T". На индикаторе установится нулевое показание. Повторное нажатие [T] переводит весы из режима Тара в режим простого взвешивания. В режиме калибровки и установки параметров эта кнопка является кнопкой подтверждения.

- [П]: при нажатии кнопки [П] текущее значение веса будет добавлено в память весов. Загорится световой индикатор "П". Через 2 секунды отображения на индикаторе суммарного значения веса, в течении следующих 2 секунд отображается количество суммирований. Затем световой индикатор "П" гаснет и весы возвращаются в режим взвешивания.

- [Ф]: при нажатии кнопки [Ф] индикатор будет отражать значение с меньшей дискретой чем установленная ранее (за исключением дискреты 1). Это значит, что если установлена дискрета 2, индикатор будет работать с дискретой 1 (соответственно 5/2, 10/5 и т.д.). Но если установлена дискрета 1 нажатие кнопки [Ф] не приведет к изменениям. При нажатии кнопки световой индикатор «Ф» горит, при повторном нажатии световой индикатор выключится и индикатор будет работать с установленным ранее значением дискреты. Эта кнопка также используется во время настроек параметров.

- [СБР]: при нажатии кнопки [СБР] в течении 2 секунд отображается «C-Add» суммарное значение веса и количество суммирований обнуляется, затем весы возвращаются в режим взвешивания.

- [ШТ]: нажатием этой кнопки весы переходят в счетный режим, загорится световой индикатор «ШТ». При повторном нажатии кнопки [ШТ] весы возвращаются в режим простого взвешивания- функция отсутствует.

Функции комбинации кнопок клавиатуры:

- [СБР] + [П]: происходит изменение внутреннего кода индикатора в 20 раз. Например: установлено 3000 делений, при нажатии данной комбинации кнопок на индикаторе устанавливается 60000 делений. Повторное нажатие возвращает в исходный режим.

- [СБР] + [Т]: переход в режим установки параметров.

- [СБР]+[>0<]: переход в режим калибровки.

- [П]+[>0<]: переход в процентный режим работы.

- [ШТ]+[>0<]: переход в режим установки сигнала верхнего и нижнего предела в режиме дозирования

4. КАЛИБРОВКА ИНДИКАТОРА

Подготовка: Соединить датчик должным образом, затем включите индикатор, индикатор выполнит самотестирование, затем войдет в режим взвешивания. (перед началом работы индикатора для получения наилучшей работы прибора необходимо произвести разогрев прибора в течение 15~30 минут).

Переключатель  СN2, находящийся на задней крышке под пломбой перевести в верхнее положение. По окончании калибровки переключатель вернуть в исходное (нижнее положение).

| ШАГ | ДЕЙСТВИЕ | ИНДИКАТОР | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход в режим калибровки. Одновременно нажать кнопки [СБР]+[>0<]; Ввод пароля: [Ф] – выбор [П] – ввод [Т] – подтверждение | [C 000] | Запрос пароля для входа в режим калибровки. Пароль – «315» |
| 2 | Ввод значения дискретности. [Ф] – выбор [Т] – подтверждение | [E 2] | Выбирите желаемое значение дискретности из следующих значений: 1/2/5/10/20/50/100/200 или оставьте установленное. |
| 3 | Ввод значения положения десятичной точки. [Ф] – выбор [Т] – подтверждение | [POS 2] | Выбирите желаемое значение положения десятичной точки от 0 до 4. |
| 4 | Настройка параметра нуля. [Ф] – выбор [П] – ввод [Т] – подтверждение | [P 0124] | Установите значения параметров нуля [Р WXYZ] значения WXYZ в приложении 1 |
| 5 | Настройка интенсивности цифрового фильтра. [Ф] – выбор [П] – ввод [Т] – подтверждение | [Ft 012] | Установите значение интенсивности [Ft XYZ] значения XYZ в приложении 2 |
| 6 | Ввод значения числа делений. [Ф] – выбор [Т] – подтверждение | [n 3000] | Выбирите желаемое число делений из следующих значений: 1000/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7500/ 10000/12000/15000/20000/25000/30000 |
| 7 |  | [ 6000] | Индикатор отразит НПВ весов. |
| 8 | Калибровка точки нуля. [Т] – подтверждение | [noLoA d] | После стабилизации весов (загорится световая индикация «СТАБ») подтвердите нажатием кнопки [Т] |
| 9 | Линейная калибровка. [Ф] – выбор [П] – ввод [Т] – подтверждение | [AdLoAd1] [006000] | Линейная калибровка. 1. Установите калибровочный вес. 2. Введите значение калибровочного веса 3. После стабилизации показаний (загорится световая индикация «СТАБ») через 5-10 сек. подтвердите нажатием кнопки [Т]. |
| 10 | Конец калибровки. | [******] | Окончание калибровки и возврат в режим взвешивания с установленными параметрами. |

Приложение 1.

| W | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость отслеживания нуля | 0.4 сек. | 0.3 сек. | 0.2 сек. | 0.1 сек. |

| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диап. отслежив. нуля | Нет | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |

| Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диап. отслеживания нуля в ручную | 2％ НПВ | 4% НПВ | 10% НПВ | 20% НПВ | 100% НПВ |

| Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон автоматической установки нуля | 2% НПВ | 4% НПВ | 10% НПВ | 20% НПВ | 100% НПВ |

Приложение 2.

X  Выбор анти-вибрации: 0 -  ВЫКЛ; 1 – ВКЛ.

Y Диапазон стабилизации: 0～3 соответствует 0.5d、1.0d、1.5d、2.0d

Z  Фильтр интенсивности: чем выше значение, тем интенсивность фильтра больше

5. РАБОТА ИНДИКАТОРА

Ручная установка весов на нуль.

Когда вес брутто в пределах диапазона установки прибора на нуль, нажмите кнопку [>0<], индикатор обнулит показания. Если включен режим "тара", нажатие кнопки [>0<] не приведет к обнулению показания дисплея.

Режим Тары.

Когда показания дисплея устойчивы, не отрицательны, и находятся вне диапазона нуля, нажмите кнопку [T], индикатор выполнит запоминание массы тары, находящейся в этот момент на весах. На индикаторе загорится световой индикатор "T". Весы будут показывать

Нетто.

После снятия тары с весов, на индикаторе отображается отрицательное значение массы тары.

Для выхода из режима тары нажмите кнопку [T] снова, световой индикатор "T" погаснет, на весовом индикаторе будет нулевое значение. Весы перейдут в режим простого взвешивания.

Режим суммирования.

Пожалуйста следуйте таблице:

| № | Действие | Показания дисплея | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На грузоприемной платформе находится груз, после стабилизации нажмите кнопку [П], загорится световой индикатор «П». | [******] | Отображается значение просуммированного веса (2 сек.). Максимальное значение 999999. |
|  |  | [t **] | Отображается количество просуммированных значений (2 сек.). Максимальное значение 99. |
| 2 | Для следующего суммирования | [ 0.00] | Нулевое значение |
| 3 | На грузоприемной платформе находится груз, когда загорится световой индикатор «СТАБ» повторите суммирование. | [******] | Отображается значение просуммированного веса (2 сек.). Индикатор «П» светится. |
|  |  | [t **] | Отображается количество просуммированных значений (2 сек.). |
|  |  | [******] | Возврат в режим взвешивания. Индикатор «П» гаснет. |
| 4 | Нажмите кнопку [СБР] | [СА****] |  |

Установка параметров.

Настройка параметров включает: настройку  рабочих режимов, настройку подсветки дисплея, настройку значения веса для режима дозирования, настройку интерфейса связи (опция). Пошаговая настройка приведена в таблице:

| № | Действие | Показания дисплея | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка подсветки индикатора. Нажмите одновременно кнопки [СБР] + [Т]，весы перейдут в режим установки параметров. [Ф] – выбор [Т] – подтверждение | [bL *] | Установка режима подсветки: 0 – 3 0 – подсветка отсутствует, 1 – подсветка гаснет через 15 сек когда вес брутто равен 0, 2 – подсветка гаснет через 15 сек когда вес нетто равен 0, 3- подсветка всегда включена. |
| 2 | Настройка звукового сигнала. [Ф] – выбор [П] – ввод [Т] – подтверждение | [Lt XYZ] | X: 0 – стандартный звуковой сигнал 1 – звуковой сигнал отсутствует Y: 0 – когда значение не стабилизировано 1 – когда значение застабилизировалось Z: 0 – когда вес меньше нижнего предела 1 – когда вес между верхним и нижним пределами 2- когда вес выше верхнего предела 3- когда вес меньше нижнего предела или выше верхнего предела |
| 3 | Настройка скорости передачи. [Ф] – выбор [Т] – подтверждение | [bAUd 1] | Скорость передачи RS232: 0~3 0 – 600 1 - 1200 2 – 2400 3 - 4800 |
| 4 |  | [******] | Возврат в режим взвешивания, индикатор будет работать с установленными параметрами. |

Установка фиксированных значений пределов дозирования

| № | Действие | Показания дисплея | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка нижнего предела дозирования. Нажмите одновременно кнопки [Ф]+[>0<] [П] и [Ф] – установка значения [Т] - подтверждение | [L *****] | Установка нижнего предела: отображается нижний предел дозирования Чтобы сохранить установленные ранее значения нажмите [Т] для перехода далее или [>0<] для выхода. Если нижний предел дозирования равен «0», при любом значении верхнего предела, функция дозирования будет запрещена. |
| 2 | Установка верхнего предела дозирования. [П] и [Ф] – установка значения [Т] - подтверждение | [H *****] | Установка верхнего предела: отображается верхний предел дозирования Чтобы сохранить установленные ранее значения нажмите [Т] для перехода далее или [>0<] для выхода. |
| 3 | Возврат в режим взвешивания | [******] |  |

Примечание: Когда значение веса = 0 , любой метод режима дозирования не работает.

Информация об ошибках

Для получения более подробной информации об ошибке в весах, пожалуйста, обратитесь к следующей таблице:

| Ошибка | Примечание | Рекомендации к исправлению |
| --- | --- | --- |
| [Err 01] | Аналоговый сигнал слишком отрицателен | Проверьте соединение датчика с индикатором |
| [Err 02] | Аналоговый сигнал слишком высокий или ошибка датчика | Проверьте соединение датчика с индикатором |
| [Err 03] | Вес превышает НПВ | 1. Если индикатор не был калиброван, откалибруйте его. 2. Уменьшите вес таким образом, чтобы он находился в пределах НПВ 3. Перенастройте значение НПВ |
| [Err 11] | Во время калибровки загружаемый аналоговый сигнал слишком слабый | Уменьшите полный диапазон или выберите датчик с более высокой чувствительностью |
| [Err 12] | Полный диапазон слишком мал | Полный диапазон должен быть больше 100 |
| [Err 23] | Память весов не работает |  |

## Аккумулятор.

- Внимание: перед использованием встроенного аккумулятора впервые, его необходимо полностью зарядить (в течение 20 часов), чтобы предотвратить низкое напряжение вследствие само утечки аккумулятора.

- При подключении электропитания весов от сети, аккумулятор заряжается автоматически. В случае, если аккумулятор используется не часто - выньте его из весов.

- В случае низкого напряжения в аккумуляторе и предупреждающего об этом сигнала, Вы должны немедленно начать подзарядку аккумулятора, в противном случае индикатор сможет продолжать работу примерно 10 минут пока не появится надпись [bAttLo]. Неподзарядка аккумулятора может привести к порче аккумуляторной батареи.

- Если Вы не используете аккумулятор в течение долгого времени, Вам следует перезаряжать аккумулятор в течение 10-20 часов каждые 2 месяца для продления жизни использования аккумулятора.

- Аккумулятор - продукт с коротким сроком эксплуатации, и на него не предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание.

ВНИМАНИЕ! На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!

К СВЕДЕНИЮ! Завод-изготовитель через  специализированные  предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, вводит в эксплуатацию, осуществляет техническое обслуживание и ремонт весов, что существенно увеличивает срок службы изделия и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Техническое обслуживание весов производится эксплуатационным персоналом и включает в себя:

-     контроль (при необходимости подтяжку) крепежных деталей весов;

-     контроль надежности подсоединения кабелей  и заземления;

- удаление пыли и грязи с внешних поверхностей весов.

9.2 Характерные неисправности и методы их устранения.

Перечисленные в таблице 4 неисправности могут быть устранены эксплуатационным персоналом без вызова механика:

Таблица 4

| Наименование неисправности Внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует реакция индикатора на включение сетевого тумблера 2. Отсутствует реакция индикатора на груз 3.Отсутствие показаний индикатора при нагрузке после прохода ряда показаний | 1.Плохой контакт в сетевом шнуре, перегорел предохранитель 2.Попал посторонний предмет между неподвижным путем и монорельсом весов 3. Перегруз весов более НПВ+9е | 1. Восстановить контакт, заменить предохранитель 2.Удалить посторонний предмет 3.Снять нагрузку |

10 РЕМОНТ

10.1 К ремонту весов допускаются предприятия, имеющие соответствующую лицензию  на производство данных работ.

10.2 Весы, прошедшие ремонт, должны в обязательном порядке поверяться органами Ростехрегулирования с нанесением оттиска поверительного клейма, вне зависимости от сроков очередной поверки.

10.3 Ремонтная документация рассылается заводом-изготовителем по заявкам ремонтных организаций.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Условия транспортирования весов должны соответствовать условиям 5 (0Ж4) ГОСТ 15150, т.е. под тентом или в металлических хранилищах без термоизоляции в  районах с умеренным и холодным климатом, при температуре от - 50( С до + 50( С и относительной влажности до 100% при температуре + 25( С.

11.2 При погрузке, транспортировании и хранении весов необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей нанесенных на упаковке «Хрупкое, осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» и «Штабелирование ограничено».

11.3 Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим перемещение при транспортировке.

11.4 Хранение весов должно соответствовать условиям 2 (С) по ГОСТ 15150, т.е. в не отапливаемых помещениях в районах с умеренным и холодным климатом с температурой от - 50( С до + 50( С и относительной влажности до 98% при + 25( С.

11.5 Хранение весов в одном помещении с кислотами, химическими реактивами и другими агрессивными материалами не допускается.

- УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 По окончании срока службы весов или вследствие нецелесообразности ремонта весы подлежат разборке, сортировке и сдаче в металлолом.

12.2 Опасности для экологии и здоровья людей, весы, выработавшие ресурс, не представляют.

- ПОВЕРКА

13.1 Поверка весов производится ежегодно по ГОСТ 8.453.

13.2 При  положительных результатах испытаний ставится оттиск поверительного клейма на пломбе на боковой поверхности прибора весоизмерительного и отметка в РЭ.

13.3 При отрицательных результатах предыдущий оттиск поверительного клейма гасится, а весы направляются во  вне очередной ремонт.

Таблица 5

| Дата | Вид поверки | Результаты поверки | ФИО, должность, подпись проверяющего. Оттиск поверительного клейма | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Завод-изготовитель гарантирует исправность работы и точность показаний весов в течение 12 месяцев с момента начала  эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Завод-изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать весы, если в течение указанного срока потребителем будут обнаружены любые несоответствия требованиям ТУ.

14.3 Время нахождения весов в ремонте в период гарантии в гарантийный срок не включается.

14.4 Претензии заводу-изготовителю предъявляются в порядке, установленные законом РФ « О защите прав потребителей».

14.5 Адрес завода-изготовителя: 452410 Российская Федерация, Башкортостан,             п. Иглино, ул. Заводская, 9. Иглинский весовой завод, тел./факс. (34795) 2-25-01.

ВНИМАНИЕ! Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

- При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.

- Если весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями.

- Если неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими  как перепады  напряжения  питания,  попадание внутрь    весов    посторонних    предметов    и    жидкостей,    бытовых насекомых, пожар и т.п.

- Если в весах поврежден датчик или прибор, вследствие падения или резкого удара.

- Если весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические
повреждения  корпуса,  клавиатуры,  грузоприемного устройства,  возникшие  в  процессе эксплуатации или транспортировки.

- При    повреждении    или   отсутствии    пломбы   ОТК   или    пломбы государственного поверителя.

15  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909 -_____  заводской  № ___________   изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 4274-006-00226477-03 и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК  ______________                     ___________________

Личная подпись                      расшифровка подписи

М.П.                                                                       _________________

Год, месяц, число

Представитель Ростехрегулирования

М.П            _______________                                _____________________

Личная подпись                                   расшифровка подписи

_________________

Год, месяц, число

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909 - _____ заводской № ____________  упакованы  в  соответствии  с  требованиями    ТУ 4274-006-00226477-03

_________________             __________________                          __________________

должность                          личная подпись                             расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

17 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

17.1 Дата продажи            ____________________________

17.2  Штамп магазина

17.3 Штамп организации- владельца

(или Ф.И.О.)

_______________________

17.4 Дата ввода в эксплуатацию

_______________________

17.5  Подпись ответственного

за ввод в эксплуатацию                _______________________

Башкортостан

# Иглинский  весовой  завод

### Предприятие более чем с 45-летним опытом работы

в области производства весоизмерительной техники.

Производит и реализует на основе лицензии № 000330-ИР, выданной Госстандартом России:

- малогабаритные механические весы с пределом взвешивания 50, 100 и 200 кг с размерами платформы 460(600 и 600(600 мм, высотой грузоприемной части 150 мм и массой не более 40 кг.

- платформенные электронные весы с пределом взвешивания 60, 150, 300 и 600 кг с размерами платформы 460(620 и 600(800 мм массой не более 45 кг.

Продает  продукцию родственных предприятий:

-торговые циферблатные весы: РН-10Ц13У с пределом взвешивания 10 кг при использовании накладных гирь, РН-6Ц13 с пределом взвешивания 6 кг не требующие использования гирь.

- товарные весы со стойкой: ВТ 4014-500Ш с пределом взвешивания 500 кг, ВТ 4014-1Ш с пределом взвешивания 1000 кг, а также дополнительную увеличенную платформу к этим весам размерами 1(2 м для взвешивания негабаритных грузов и живого скота. Платформа может поставляться как с ограждением, так и без него.

- электронные торговые и товарные весы различных пределов взвешивания, в том числе с печатью этикеток.

-любые другие весы, включая лабораторные и автомобильные различных заводов по предварительной заявке.

Ремонтирует и поверяет на основе лицензии № 001001-Р весы электронные, механические коромысловые и циферблатные, торговые и товарные, включая автомобильные до 40 тн производства любых заводов.

Добро пожаловать на завод !

Наш адрес: 452410, Россия, Башкортостан,

п. Иглино, ул. Заводская, 9

Тел. (34795) 2-29-60, 2-29-52

Факс (34795) 2-25-01

E-mail: Igl_ves@mail,ru

# Text boxes

S

h

i

e

l

d

-

I

N

+

I

N

-V

+

V